# 第三章  采购需求

### 一、项目概况

本次招标项目为平原实验室动物实验中心设备采购项目，共 1 个标段（分包）。

本次采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

### 二、招标货物清单及技术参数/服务要求

2.1招标货物清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢干养式兔笼 | 6 | 套 |  |
| 2 | 猴犬通用笼具 | 47 | 套 |  |
| 3 | 大鼠IVC笼具 | 1 | 套 |  |
| 4 | 大鼠IVC笼具 | 1 | 套 |  |
| 5 | 大鼠IVC笼具 | 15 | 套 |  |
| 6 | 大鼠IVC笼具 | 1 | 套 |  |
| 7 | 大鼠IVC笼具 | 1 | 套 |  |
| 8 | 小鼠IVC笼具 | 2 | 套 |  |
| 9 | 小鼠IVC笼具 | 6 | 套 |  |
| 10 | 小鼠IVC笼具 | 3 | 套 |  |
| 11 | 小鼠IVC笼具 | 6 | 套 |  |
| 12 | 小鼠IVC笼具 | 21 | 套 |  |
| 13 | 大型多功能清洗机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 隧道清洗机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 垫料收集台 | 2 | 台 |  |
| 17 | 垫料自动添加机 | 2 | 台 |  |
| 18 | 大型消毒传递舱 | 2 | 台 |  |
| 19 | 实验动物消毒传递柜 | 2 | 台 |  |
| 20 | 氙光传递窗 | 13 | 套 |  |
| 21 | 换笼工作站 | 3 | 套 |  |
| 22 | 脉动真空灭菌器 | 10 | 台 |  |
| 23 | 饮水瓶灌装机 | 4 | 台 |  |
| 24 | 雪貂传递柜 | 1 | 套 |  |
| 25 | 干养式雪貂笼 | 4 | 套 |  |
| 26 | 动物饮用水在线灭菌设备 | 1 | 台 |  |
| 27 | 洁净蒸气发生器 | 1 | 台 |  |
| 28 | 生物安全柜 | 18 | 台 |  |
| 29 | 动物手术台 | 2 | 台 |  |
| 30 | 立式蒸汽灭菌器 | 3 | 台 |  |
| 31 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |  |
| 32 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 |  |
| 33 | 多功能酶标仪 | 1 | 台 |  |
| 34 | 动物X光系统 | 1 | 套 |  |
| 35 | 大小鼠麻醉机 | 2 | 台 |  |
| 36 | 大小鼠雾化给药器 | 1 | 台 |  |
| 37 | 无影灯 | 2 | 台 |  |
| 38 | 动物监护仪 | 4 | 台 |  |
| 39 | 高速冷冻离心机 | 6 | 台 |  |
| 40 | 小型高速冷冻离心机 | 6 | 台 |  |
| 41 | 倒置显微镜 | 6 | 台 |  |
| 42 | 冷冻研磨仪 | 2 | 台 |  |
| 43 | 细胞培养箱 | 5 | 台 |  |
| 44 | 低温保存箱 | 2 | 台 |  |
| 45 | 低温保存箱 | 2 | 台 |  |
| 46 | 冷藏箱 | 6 | 台 |  |
| 47 | 冷藏冷冻箱 | 8 | 台 |  |

2.2技术参数/服务要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数/服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢干养式兔笼 | 用途：用于实验室兔（> 2.5 kg）的饲养； 1. 折叠兔笼尺寸：410 × 510 × 410 mm ≥L×W×H≥ 400 × 500 × 400 mm；笼内底面积≥ 0.2 m2，笼内高度≥ 0.4 m； 2. 兔笼架采用304不锈钢材质； 3. 整体折叠式兔笼，304不锈钢材质； 4. 兔笼应配备500 mL饮水瓶、不锈钢料盒、标牌插槽； 5. 配置清单： 5.1 笼架：1个； 5.2 兔笼：15个； 5.3 饮水瓶：15套。 |
| 2 | 猴犬通用笼具 | - 用途：用于实验室猴的饲养； - 1. 外形尺寸:850 × 1000 × 2130 mm ≥L×W×H≥ 800 × 950 × 2100 mm，笼内底面积≥ 0.8 m2，笼内高度≥ 0.82 m笼具整体应采用304不锈钢材质； - 2. 笼具框架采用不锈钢方管焊接而成，方管规格≥ 30 × 30 × 1.2 mm，无锐边及毛刺； - 3. 笼具前门应为右旋平开门结构，门外框采用φ10不锈钢圆钢，中间为φ 6圆钢，圆钢间隙25 mm；小移门外框为φ 10圆钢，中间由直径≥ φ 6 mm圆钢焊接而成； - 4. 笼具顶部为焊接网片，应采用≥ φ 4 mm圆钢，网格间隙≤ 25 × 25 mm； - 5. 左侧移门外框为直径≥ φ 10圆钢，中间为直径≥ φ 4不锈钢网片，网格间距≤ 25 × 25 mm；右侧移门外框为直径≥ φ10圆钢，中间为≥ δ 1.2厚的304不锈钢板； - 6. 笼内底网采用304不锈钢焊接网片，圆钢直径≥ φ 4 mm，网片间隙≤ 25 × 25 mm； - 7. 水冲洗托盘带代谢功能，可有效杜绝冲洗过程中污水的溅出； - 8. 应带有挤压拉板，可在任意位置定位，辅助捕捉或固定猴子，挤压拉板中间带有三角形定位结构；抽拉灵活，噪音低； - 9. 应带有笼具锁紧装置，相邻两笼能够锁紧在一起； - 10. 笼内应配置有猴栖息杆，500 mL饮水瓶，配置标牌插槽； - 11. 笼具底部配有4寸不锈钢脚轮，前方两个脚轮带刹车； 12. 配置清单： 12.1 笼子主体：1个； 12.2 料盒：2个。 |
| 3 | 大鼠IVC笼具 | 用途：用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩；主机同笼架分离； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP/IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/ h（可调），运行噪音≤ 50 dB，提供有资质的第三方机构出具的检测报告； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； - 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 1.12 主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止温度控制系统负压抽风对系统影响； 2. 大鼠IVC笼架 - 2.1 笼架为单面，笼架数2个、主机1台，每架笼位数≥ 20笼（5层× 4列），要求笼架尺寸:1450 × 650 × 1900 mm ≥L×W×H≥ 1370 × 550 × 1830 mm； - 2.2 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25 × 25 × 1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； - 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； - 2.4 导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位； - 2.5 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 大鼠IVC笼盒 - ★3.1 笼盒尺寸:530 × 350 × 280 mm ≥L×W×H≥ 480 × 320 × 260 mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥ 18 cm，笼盒底面积≥ 1100 cm²； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料；耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 外置式饮水瓶，容积≥ 400 mL，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为硅胶软性密封，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构； - 3.4 笼盒网架为304不锈钢或更优材质，全网架结构，笼架外边框采用直径≥ 4 mm圆钢，其他采用直径≥ 1.5 mm圆钢，圆钢间隙为≤ 8 mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象； - 3.5 笼盒顶部应设有压紧式生命窗直接与外界相通，面积≥ 130 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； - ★3.6 盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢，不易脱落，故障率低； - 3.7 笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀应为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； - 3.8 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； - 3.9 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s，； 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 笼架：2个； 4.3 笼盒；40个； 4.4 饮水瓶：40个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 4 | 大鼠IVC笼具 | 用途：用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220 V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性，提供照片证明； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP / IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/ h（可调），运行噪音≤ 50 dB，提供有资质的第三方机构出具的检测报告； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。提供高效过滤器尺寸证明及笼内洁净度等级的第三方检测报告； - 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 1.12 主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止温度控制系统负压抽风对系统影响； - 2. 大鼠IVC笼架 - 2.1 笼架为单面，笼架数2个、主机1台，每架笼位数≥ 25笼（5层× 5列），共计不少于25笼位，要求笼架尺寸:1750 × 650 × 1900 mm ≥L×W×H≥ 1700 × 550 × 1830 mm； - 2.2 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25× 25 × 1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； - 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； - 2.4 导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位； - 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； - 3. 大鼠IVC笼盒 - ★3.1 笼盒尺寸:530 × 350 × 280 mm ≥L×W×H≥ 480 × 320 × 260 mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥ 18 cm，笼盒底面积≥ 1100 cm²； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 外置式饮水瓶，容积≥ 400 mL，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为硅胶软性密封，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构； - 3.4 笼盒网架为304不锈钢或更优材质，全网架结构，笼架外边框采用直径≥ 4 mm圆钢，其他采用直径≥ 1.5 mm圆钢，圆钢间隙为≤ 8 mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象； - 3.5 笼盒顶部应设有压紧式生命窗直接与外界相通，面积≥ 130 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌，应提供产品实物照片证明； - ★3.6 盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢，不易脱落，故障率低，提供产品实物照片证明； - 3.7 笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀应为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； - 3.8 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； - 3.9 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s，提供有资质的第三方机构出具的检测报告； - 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 笼架：1个； 4.3 笼盒：25个； 4.4 饮水瓶：25个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 5 | 大鼠IVC笼具 | 用途：用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220 V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP / IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/ h（可调），运行噪音≤ 50 dB； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； - 1.11必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 1.12主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止温度控制系统负压抽风对系统影响； - 2. 大鼠IVC笼架 - 2.1 笼架为单面，笼架数2个、主机1台，每架笼位数≥ 25笼（5层× 5列），共计不少于25笼位，要求笼架尺寸:1750 × 650 × 1900 mm ≥L×W×H≥ 1700 × 550 × 1830 mm； - 2.2 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25 × 25 × 1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； - 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； - 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； - 3. 大鼠IVC笼盒 - ★3.1 笼盒尺寸:530 × 350 × 280 mm ≥L×W×H≥ 480 × 320 × 260mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥ 18cm，笼盒底面积≥ 1100 cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 笼盒需在保证自身强度的同时尽量减少导轨长度，笼盒侧边导轨长度≤ 280 mm； - 3.4 外置式饮水瓶，容积≥ 400 mL，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为硅胶软性密封，瓶嘴为316L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构； - 3.5 笼盒网架为304不锈钢或更优材质，全网架结构，笼架外边框采用直径≥ 4 mm圆钢，其他采用直径≥ 1.5 mm圆钢，圆钢间隙为≤ 8 mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象； - 3.6 笼盒顶部应设有压紧式生命窗直接与外界相通，面积≥ 130 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； - ★3.7 盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢，不易脱落，故障率低； - 3.8 笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀应为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； - 3.9笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； - 3.10 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s； 4. 配置清单： 4.1主机：1台； 4.2 笼架：2个； 4.3 笼盒：50个； 4.4 饮水瓶：50个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 6 | 大鼠IVC笼具 | 用途：用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤ 330 mm； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP / IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/ h（可调），运行噪音≤ 50 dB； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； - 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 1.12 主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止温度控制系统负压抽风对系统影响； - 2. 大鼠IVC笼架 - 2.1 笼架为单面，每架笼位数≥ 25笼（5层× 5列），要求笼架尺寸:1750 × 650 × 1900 mm ≥L×W×H≥ 1700 × 550 × 1830 mm；笼架为单面，（5层× 4列），共计不少于20笼位，要求笼架尺寸:1450 × 650 × 1900 mm ≥L×W×H≥ 1370 × 550 × 1830 mm； - 2.2 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥ 25 × 25 × 1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； - 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； - 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 大鼠IVC笼盒 - ★3.1 笼盒尺寸:530 × 350 × 280 mm ≥L×W×H≥ 480 × 320 × 260 mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥ 18 cm，笼盒底面积≥ 1100 cm²； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 外置式饮水瓶，容积≥ 400 mL，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为硅胶软性密封，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构； - 3.4 笼盒网架为304不锈钢或更优材质，全网架结构，笼架外边框采用直径≥ 4 mm圆钢，其他采用直径≥ 1.5 mm圆钢，圆钢间隙为≤ 8 mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象，； - 3.5 笼盒顶部应设有压紧式生命窗直接与外界相通，面积≥ 130 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； - ★3.6盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢，不易脱落，故障率低； - 3.7 笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀应为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； - 3.8 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； - 3.9 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s； 4. 配置清单： 4.1主机：1台； 4.2 笼架：4个； 4.3 笼盒：90个； 4.4 饮水瓶：90个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 7 | 大鼠IVC笼具 | 用途：用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染； - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220 V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP / IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/h（可调），运行噪音≤ 50 dB； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； - 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 1.12 主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止温度控制系统负压抽风对系统影响； 2. 大鼠IVC笼架 - 2.1 笼架为单面，笼架数2个、主机1台，每架笼位数≥ 25笼（5层× 5列），共计不少于25笼位，要求笼架尺寸:1750 × 650 × 1900 mm ≥L×W×H≥ 1700 × 550 × 1830 mm； - 2.2 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25 × 25 × 1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； - 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； - 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 大鼠IVC笼盒 - ★3.1 笼盒尺寸:530 × 350 × 280 mm ≥L×W×H≥ 480 × 320 × 260 mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥ 18 cm，笼盒底面积≥ 1100 cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥ 134℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 笼盒需在保证自身强度的同时尽量减少导轨长度，笼盒侧边导轨长度≤ 280 mm； - 3.4 外置式饮水瓶，容积≥ 400 mL，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为硅胶软性密封，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构； - 3.5 笼盒网架为304不锈钢或更优材质，全网架结构，笼架外边框采用直径≥ 4 mm圆钢，其他采用直径≥ 1.5 mm圆钢，圆钢间隙为≤ 8 mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象； - 3.6 笼盒顶部应设有压紧式生命窗直接与外界相通，面积≥ 130 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； - ★3.7 盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢，不易脱落，故障率低； - 3.8 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； - 3.9 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s； 4. 配置清单： 4.1主机：1台； 4.2 笼架：4个； 4.3 笼盒；100个； 4.4 饮水瓶：100个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 8 | 小鼠IVC笼具 | - 产品用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP / IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/ h（可调），运行噪音≤ 50 dB； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； - 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 1.12 主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止温度控制系统负压抽风对系统影响； 2. 小鼠IVC笼架 - 2.1 双面笼架尺寸（10层8列）:1800 × 730 × 2000 mm ≥L×W×H≥ 1780 × 710 × 1980 mm； - 2.2 双面笼架带笼盒深度尺寸应≤ 880 mm； - 2.3 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25 × 25 × 1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； - 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 小鼠IVC笼盒 - ★3.1 笼盒尺寸:220 × 400 × 190 mm ≥L×W×H≥ 200 × 380 × 160 mm（带标牌插槽、饮水瓶），笼盒底面积＞ 530 cm²； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏； - 3.4 笼盒密封采用侧密封结构，胶条安装于盒底侧边，密封性能好，操作方便； - 3.5 标牌插槽可掰平90°保持位置，便于对异常笼盒进行标记； - 3.6 外置式饮水瓶，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象； - 3.7 笼盒网架采用304或更优材质，表面光滑无毛刺，不能有卡动物脚趾现象； - ★3.8.生命窗盖板不侵入笼盒，保证笼盒的密闭性，面积≥ 200 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； - 3.9 笼盒采用一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底注塑一体成型，使用简单方便，不易损坏； - 3.10笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s； 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 80笼位双面笼架：2个； 4.3 笼盒：320个； 4.4 饮水瓶：320个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 9 | 小鼠IVC笼具 | - 产品用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染； - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP / IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/ h（可调），运行噪音≤ 50 dB； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； - 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 1.12 主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止温度控制系统负压抽风对系统影响； 2. 小鼠IVC笼架 - 2.1 单面笼架尺寸（10层7列）:1650 × 600 × 2000 mm ≥L×W×H≥ 1560 × 550 × 1980 mm； - 2.2 单面笼架带笼盒深度尺寸应≤ 510 mm； - 2.3 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25 × 25 × 1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌； - 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 小鼠IVC笼盒 - ★3.1 笼盒尺寸:220 × 400 × 190 mm ≥L×W×H≥ 200 × 380 × 160 mm（带标牌插槽、饮水瓶），笼盒底面积< 530 cm²； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏； - 3.4 笼盒密封采用侧密封结构，胶条安装于盒底侧边，密封性能好，操作方便； - 3.5 标牌插槽可掰平90°保持位置，便于对异常笼盒进行标记； - 3.6 外置式饮水瓶，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象； - 3.7 生命窗盖板不侵入笼盒，保证笼盒的密闭性，面积≥ 200 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； - ★3.8 笼盒采用一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底注塑一体成型，使用简单方便，不易损坏； - 3.9 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； - 3.10 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s； 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 笼架：2个； 4.3 笼盒：140个； 4.4 饮水瓶：140个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 10 | 小鼠IVC笼具 | - 产品用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染； - 1. IVC主机 - 1.1 电源：220 V / 50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； - 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³ / h，风机自带蜗壳和调速功能； - ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； - 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP / IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； - 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； - 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； - 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； - 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； - 1.9 换气次数≥ 40次/h（可调），运行噪音≤ 50 dB； - 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³ / h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； - 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； - 2. 小鼠IVC笼架 - 2.1 单面笼架尺寸（10层7列）:1650 × 600 × 2000 mm ≥L×W×H≥ 1560 × 550 × 1980 mm； - 2.2 单面笼架带笼盒深度尺寸应≤ 510 mm； - 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； - 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 小鼠IVC笼盒 - ★3.1笼盒尺寸:220 × 400 × 190 mm ≥L×W×H≥ 200 × 380 × 160 mm（带标牌插槽、饮水瓶），笼盒底面积> 530 cm²； - 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； - 3.3 笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏； - 3.4 笼盒密封采用侧密封结构，胶条安装于盒底侧边，密封性能好，操作方便； - 3.5 标牌插槽可掰平90°保持位置，便于对异常笼盒进行标记； - 3.6 外置式饮水瓶，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象； - 3.7 笼盒网架采用304或更优材质，表面光滑无毛刺，不能有卡动物脚趾现象； - ★3.8 生命窗盖板不侵入笼盒，保证笼盒的密闭性，面积≥ 200 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； - 3.9 笼盒采用一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底注塑一体成型，使用简单方便，不易损坏； - 3.10 笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构。 - 3.11 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速< 0.15 m / s； 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 笼架：3个； 4.3 笼盒：210个； 4.4 饮水瓶：210个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 11 | 小鼠IVC笼具 | 用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染； 1. IVC主机 1.1 电源：220 V/50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³/h，风机自带蜗壳和调速功能，提供风机铭牌及对应参数表； ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP/IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； 1.9 换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB； 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %高效过滤器的截面面积应≥0.09 m2，通风量应≥ 250 m³/h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； 2. 小鼠IVC笼架 2.1 单面笼架尺寸（10层7列）:1650 × 600 × 2000 mm ≥L×W×H≥ 1560×550×1980 mm； 2.2 单面笼架带笼盒深度尺寸应≤ 510 mm； 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 小鼠IVC笼盒 ★3.1 笼盒尺寸:220 × 400 × 190 mm ≥L×W×H≥ 200×380×160 mm（带标牌插槽、饮水瓶），笼盒底面积＞ 530 cm²； 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； 3.3 笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏； 3.4 笼盒密封采用侧密封结构，胶条安装于盒底侧边，密封性能好，操作方便； 3.5 标牌插槽可掰平90°保持位置，便于对异常笼盒进行标记； 3.6 外置式饮水瓶，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象； 3.7 生命窗盖板不侵入笼盒，保证笼盒的密闭性，面积≥ 200 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； ★3.8 笼盒采用一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底注塑一体成型，使用简单方便，不易损坏； 3.9 笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构； 3.10 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； 3.11 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速＜0.15m/s； 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 笼架：4个； 4.3 笼盒：280个； 4.4 饮水瓶：280个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 12 | 小鼠IVC笼具 | 用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染； 1. IVC主机 1.1 电源：220 V/50 Hz，功率≤ 350 W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； 1.2 采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥ 140 mm，单风机在无背压下最大风量≥ 500 m³/h，风机自带蜗壳和调速功能； ★1.3 采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性； 1.4 控制系统：采用工业级PLC处理器，支持TCP/IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式； 1.5 采用彩色控制系统，控制系统尺寸≥ 7寸；分辨率≥ 800 × 480； 1.6 采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值； 1.7 控制系统实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警； 1.8 温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度； 1.9 换气次数≥ 40次/h（可调），运行噪音≤ 50 dB； 1.10 进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥ 99.995 %，高效过滤器的截面面积应≥ 0.09 m2，通风量应≥ 250 m³/h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级； 1.11 必须具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息； 2. 小鼠IVC笼架 2.1 单面笼架尺寸（10层8列）:1800 × 600 × 2000 mm ≥L×W×H≥ 1780×550×1980 mm； 2.2 单面笼架带笼盒深度尺寸应≤510mm； 2.3 笼架带有可方便拆卸的位置坐标号，方便不同笼架坐标更换，便于对笼位进行灵活管理，不接受位置标号不可拆卸的方式； 2.4 每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥ 10 Pa； 3. 小鼠IVC笼盒 ★3.1 笼盒尺寸:220 × 400 × 190 mm ≥L×W×H≥ 200×380×160 mm（带标牌插槽、饮水瓶），笼盒底面积＞530 cm²； 3.2 笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥ 134 ℃，保证灭菌150次不变形； 3.3 笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏； 3.4 笼盒密封采用侧密封结构，胶条安装于盒底侧边，密封性能好，操作方便； 3.5 标牌插槽可掰平90°保持位置，便于对异常笼盒进行标记； 3.6 外置式饮水瓶，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴为316 L不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象； 3.7 生命窗盖板不侵入笼盒，保证笼盒的密闭性，面积≥ 200 cm²，覆盖0.2 µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； ★3.8 笼盒采用一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底注塑一体成型，使用简单方便，不易损坏； 3.9 笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构； 3.10 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部； 3.11 笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速＜0.15m/s； 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 笼架：2个； 4.3 笼盒：160个； 4.4 饮水瓶：160个； 4.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 13 | 大型多功能清洗机 | 用途：主要用于实验动物笼具、笼架、车架类、容器类及动物笼盒和饮水瓶等物品的清洗，同时能够满足对以下物品进行彻底的清洗、消毒和干燥； 1. 安装方式：地上安装；排水：预埋排水管≥ DN 100； 2. 设备尺寸 2.1 外形尺寸：2900×2800×2900 mm ≥L×W×H≥ 2700×2600×2700 mm；内室尺寸：1900×2600×2600 mm ≥L×W×H≥1800×2500×2400 mm； 3. 清洗内室壁板采用≥ 2 mm厚316 L不锈钢板，镜面抛光处理，外装饰罩采用≥ 1.2 mm厚304不锈钢拉丝板； 4. 舱体：结构采用非焊接方式固定，以便检修和维护方便，在推荐寿命期内舱体无变形； 5. 密封门：手动密封门，大面积的玻璃视窗，主动膨胀密封结构，能够实现更严格的密封； ★6. 喷淋臂：两侧水平喷淋臂+管路侧竖直喷淋臂组合； ★7. 配备IVC笼架椭圆管专用清洗喷嘴，舱内应设置多功能接口，多功能接口需设置在舱体内室顶部，可以连接饮水瓶清洗车，不接受接口位于设备侧面的形式； 8. 自动完成包括但不限于预洗、清洗（自动注入清洗剂：酸性或碱性可自动选择）、漂洗或热水消毒、冲洗、干燥等过程； ★9. 设备具有高于90 ℃的热水消毒功能，可根据需要设置不同的温度和时间，以满足不同的消毒要求。设备的显示系统上能够显示A0值； 10. 设备预设有快速清洗程序，清洗时间≤ 6 min； 11. 设备能够回收各阶段用水，作为下一次的清洗用水； 12. 安全性：设备有多重安全保护，设备的前门、后门、内室均具有急停保护装置，保护人员和设备安全； 13. 报警提示：采取声、光报警方式，应具有前后门互锁、开关门与程序运行互锁、流程异常、非法操作、能源供应异常等多种报警，可实时显示设备的工作状态； 14. 过滤器自清洗：可适应实验动物笼盒废弃垫料存留多的情况，设备可自动清理过滤器； 15. 排气：必须设置排气功能，保证清洗完成的废气被抽出内室排至排风管道，不得影响室内环境； 16. 清洗液：设备标配不少于2个加液泵，可自动添加酸性、碱性或中性清洗液，可自由设定加入量，并有清洗液不足报警功能； 17. 内置照明：设备内部具有低压防爆照明装置，可随时清晰的观察设备内部的运行情况； ★18. 控制面板：采用PLC控制清洗消毒全过程，≥ 12寸彩色控制系统显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数；预设8个以上清洗程序，包含：快洗程序、IVC笼架清洗程序、大动物笼具、饮水瓶清洗程序等，并且每个程序均允许自定义程序参数，提供程序选择界面图；具有故障自动检测和报警功能； 19. 远程监控：预留监控接口，可实现远程联网监控，数据下载； 20. 数据记录功能：带有USB接口，实现数据的长期保存； 21. 循环泵：不锈钢泵体、叶轮，出水口压力应≥ 0.2 MPa，流量≥ 30 t/h，保证清洗效果； 22. 空气过滤器：干燥进风具有H14级或以上过滤装置，滤膜孔径≤ 0.22 um； 23. 随机配备四层清洗笼盒内车，内车材质为304不锈钢材质； 24. 配置清单： 24.1 舱体：1个； 24.2 密封门：1个； 24.3 控制系统：1套； 24.4 清洗架：2个； 24.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 14 | 隧道清洗机 | 用途：主要用于对动物笼盒等物品的大批量、连续式的清洗及干燥处理； 1. 外形尺寸：6300×1400×2600 mm ≥ L×W×H≥ 6100×1200×2500 mm； 2. 清洗级数：具有清洗——漂洗——吹干——干燥功能；设备分为清洗舱、漂洗舱、吹干舱、干燥舱，每个舱为模块化设计，安装就位应方便简洁； - 3. 清洗温度：45℃（可调）； - 4. 轨道速度：0.35~2m/min可调； - 5. 舱体：材质为厚度≥3.0mm的304不锈钢，清洗舱壳体加工无清洁死角； 6. 设备管路：304卫生级管路，卡箍连接，管路需有良好的保温措施； 7. 设备高压清洗喷嘴数量： ★7.1 清洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥ 60，提供实物照片证明； ★7.2 漂洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥ 35，提供实物照片证明； - 8. 设备的外装饰罩材质采用或优于304不锈钢拉丝板，板厚应≥ 1.2 mm，具有隔音降噪措施； ★9. 设备控制系统：采用不小于12寸彩色控制系统、PLC控制系统，触摸式选择自动清洗程序，设备自动运行，直观的操作画面显示，动态显示设备实时运行参数； - 10. 利用连续式的传送带，把清洗物品顺序输送到各个功能舱位，实现连续、不间断的清洗、漂洗、干燥，传送带采用或优于304不锈钢材质，无锐边尖角，不会划伤笼盒或操作人员； 11. 清洗时间：传送带的速度可调，最快速度，单个笼盒从进入设备到处理完成时间≤ 4分钟，可根据实际物品的污染程度，灵活调节清洗速度； 12. 处理效率：普通小鼠笼盒（290×180×160mm）处理量最大可达1400个/小时； 13. 清洗效果保证措施： 13.1 采用大流量、高压力循环泵，全方位强力清洗，保证清洗效果； 13.2 设备标配不少于2个清洗液泵，加液比例可调，以辅助清洗，提高清洗质量； 14. 防脏堵设计：大量污染笼盒的处理带来大量废弃垫料，设备具备机械式过滤网清扫机构，持续清扫过滤网表面，保证过滤网过水通畅； - 15. 加热水箱配备高效换热器，蒸汽利用率达90%以上； - 16. 终末冲洗采用全新干净的流水进行冲洗； ★17. 为保证各类清洗物品均可进入隧道进行清洗，隧道清洗舱入口宽度≥985mm，高度≥400mm； ★18. 设备应具有多套清洗程序，可针对清洗物品设置对应清洗压力，清洗泵应采用变频控制； - 19. 为方便后期设备升级改造，设备应保持在原有基础上即可无损配套机械臂系统和垫料处理系统，实现笼盒和垫料的自动化处理； - 20. 漂洗舱用水可以被回收利用到清洗舱，进行二次使用；终末漂洗用水可以被回收到漂洗舱，减少设备的耗水量； 21. 具有吹干舱，在清洗完成后的笼盒可在吹干舱吹落大部分的水滴，可降低干燥时间及能量损耗； 22. 设备前后均具有急停按钮，报警指示灯； 23. 设备应带有机械式传动链保护结构，运行过程中如果遇到阻力能够自动停止，可保护操作者、清洗物品和设备的安全； 24. 易观察性：设备的每个功能模块均应具有能够打开的观察窗口，可方便观察设备内部清洗情况，打开观察窗时设备立即停止，并进行声光报警提示； 25. 配置清单： 25.1 主机：1台； 25.2 控制系统：1套； 25.3 装卸系统：1套； 25.4 管路系统：1套； 25.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 15 | 超声波清洗机 | 用途：超声波清洗，主要针对饮水瓶瓶盖及管腔类物品清洗； 1. 304不锈钢材质；清洗舱次用≥ 2.0 mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点； 2. 清洗舱容积≥ 80 L，采用电加热方式，功率≥ 9.0 kw；超声频率单频40 KHZ，使用寿命≥ 8年； 3. 外形尺寸：800×640×830 mm ≥ L×W×H≥ 700×600×800 mm，舱体尺寸：600×420×260 mm ≥ L×W×H≥ 500×400×240 mm； 4. 配置清单： 4.1 主机：1台； 4.2 控制系统：1套； 4.3 管路系统：1套。 |
| 16 | 垫料收集台 | 用途：为负压操作，防止工作人员在清洁鼠盒时吸入污染物或污染气体，保护操作人员安全； 1. 设备外形尺寸：1100×880×2100 mm ≥ L×W×H≥ 1000×830×1980 mm，工作区域尺寸：≥ 600×1000 mm，倾倒口尺寸：≥ 300×290 mm； 2. 设备外罩采用304不锈钢材质，设备整体框架采用304不锈钢方管≥ 25×25×1.5 mm； 3. 设备倾倒口下方配备污物收集桶，PP材质，壁厚＞1.5 mm，容积≥ 120 L； 4. 操作区域为负压，平均气流速度≥ 0.6 m/s； 5. 在操作区域至少有两个LED照明灯，照度≥ 200 lx； 6. 有粗效、中效、高效三重过滤，高效的过滤精度≥ 99.995 %； 7. 配置清单： 7.1 主机：1台； 7.2 控制系统：1套。 |
| 17 | 垫料自动添加机 | 用途：满足实验动物中心大量的动物笼盒垫料的添加工作而设计； 1. 功能要求：能自动完成上料、定量填料的工作，具有负压除尘功能，有效保护操作人员，≥30个/分钟小鼠笼盒的垫料填充； 2. 设备外形尺寸：1160×800×2100 mm ≥ L×W×H≥ 1100×750×1970 mm； 3. 设备整体采用304不锈钢材质，下料仓容积（升）：≥ 200升；上料仓容积（升）：≥ 26升； 4. 上料一次时间：≤ 25 S；小鼠笼盒填料时间：≤ 2 S（时间可调）；大鼠笼盒填料时间：≤ 8 S（时间可调）； 5. 抽料方式：真空提升系统；填料误差：< 5 %； 6. 设备填料程序：设备至少自带4套填料程序，以适应IVC小鼠笼盒、普通小鼠笼盒、IVC大鼠笼盒、普通大鼠笼盒等不同类型的笼盒垫料添加，程序参数可修改； 7. 配置清单： 7.1 主机：1台； 7.2 控制系统：1套； 7.3 管路系统：1套。 |
| 18 | 大型消毒传递舱 | 用途：针对进出屏障的物品表面进行彻底的消毒或灭菌，能有效的杀灭各种微生物，确保物品无菌传递； 1. 地上安装，地上安装需配装卸载斜坡，方便使用； 2. 设备外形尺寸：1840×2020×2360 mm ≥ L×W×H≥ 1800×1980×2300 mm；设备内室尺寸：1250×1900×2200 mm ≥ L×W×H≥ 1200×1840×2100 mm； 3. 舱体：SUS3 16L镜面板，板厚≥ 2mm，镜面粗糙度≤ 0.02um，采用非焊接方式固定； 4. 设备维修需在设备一侧，不接受设备内部维修，防止过氧化氢气体泄漏； 5. 密封门：手动平开式密封门，门的开度可达110℃。整体应采用304不锈钢，设备具有双门互锁功能，主膨胀式密封系统与前后门气动互锁配合使用，有效的避免了过氧化氢气体泄漏、因操作人员误操作造成的双门同时打开的风险； 6. 控制系统：不小于10寸彩色控制系统，实时显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数，且消毒完成自动提示； ★7. 程序选择：预设内置消毒传递程序：金属类传递程序、卫生用具消毒程序、饲料包传递程序、动物传递程序、IVC主机消毒程序、IVC笼架消毒程序及自定义程序，提供设备显示系统实际程序照片证明； 8. 配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度； 9. 消毒方式：具有UV脉冲强光照射消毒功能、过氧化氢气体消毒功能，可使用任意一种方式消毒，也可在使用UV脉冲强光照射消毒时，使用其他消毒方式； ★10. UV脉冲强光照射消毒：紫外线强度：≥ 120000 μW/cm2，照射消毒时间≤ 5分钟； 11. UV脉冲强光照射系统为保证良好的消毒效果，单只灯管能量应≥ 200 J，单支氙光灯管发光长度≥ 650 mm，设备全部氙光灯管发光长度≥ 3900 mm； ★12. 为保证氙光灯管惰性气体的密封性，灯管电极应采用金属电极，不可使用塑料电极，避免老化造成泄漏，提供灯管实物照片证明； ★13. 设备具有氙光灯检测功能，可实时检测氙光灯工作状态，提供实物照片证明； 14. 设备具有氙光灯使用累积计时功能，氙光灯到达设定使用时间后，设备出现提示更换氙光灯报警； 15. 过氧化氢使用要求：H2O2溶液浓度兼容：7.5 ~ 8 %，30 ~ 35%；H2O2溶液储存量≥ 500 mL；H2O2溶液用量可调； 16. 过氧化氢消毒程序对嗜热脂肪杆菌芽孢、枯草黑色变种芽孢的杀灭对数值≥ 6，提供第三方检测机构出具的相应检测报告； 17. 设备进排风应安装H14级别高效过滤器，确保舱体内消毒物品不会受到二次污染； 18. 高效过滤器带有压差监控，传递舱内应达到A级净化水平； 19. 设备具有高效过滤器使用累积计时功能，高效过滤器到达设定使用时间后，设备出现提示更换高效过滤器报警； 20. 配置清单： 20.1 主体：1个； 20.2 控制系统：1套； 20.3 打印系统：1套； 20.4 管路系统：1套； 20.5 满足设备运行使用的电源、送排风等所有配件。 |
| 19 | 实验动物消毒传递柜 | 用途：对进入屏障环境内的实验动物转运盒等各类传递物品表面进行彻底的消毒，能有效的杀灭物品表面微生物，确保无菌传递； 1. 外形尺寸：985×710×1840 mm ≥ L×W×H≥ 950×650×1800 mm； 2. 上层内室尺寸：600×700×750 mm ≥ L×W×H≥ 570×660×700 mm； 3. 下层内室尺寸：600×700×900 mm ≥ L×W×H≥ 570×660×840 mm； 4. 设备舱体：舱体内部采用SUS 316L不锈钢镜面抛光板，大圆弧角设计，无清洗消毒死角，； 5. 密封门：密封门内面选用SUS 316L不锈钢镜面板，外面选用SUS304不锈钢拉丝板；带有防紫外线玻璃观察窗，能够查看舱内物品的状况；具有电磁锁和机械锁双重锁门装置，前后双门互锁，实现前后区域严格生物隔离； 6. 隔断装置：设备本身应带有隔断结构，方便设备将来安装密封，维修时不会造成设备前后方贯通的情况； 7. 设备具有UV脉冲强光、消毒液雾化消毒两种消毒方式，可单独使用，也可两种消毒方式混合使用； 8. 紫外线强度：≥ 120000 μW/cm²，设备紫外线照射消毒时间≤ 5分钟； ★9. 设备上、下层舱体左右两侧各一根氙光灯管，单根灯管发光长度≥ 300mm，单根灯管长度≥ 400 mm；顶板布置1只防水紫外线灯管； ★10. 为保证氙光灯管惰性气体的密封性，灯管电极应采用金属电极，不可使用塑料电极，避免老化造成泄漏； ★11. 设备具有氙光灯检测功能，可实时检测氙光灯工作状态； 12. 设备具有氙光灯使用累积计时功能，氙光灯到达设定使用时间后，设备出现提示更换氙光灯报警； 13. 为保证良好的消毒效果氙光灯能量≥ 100 J； 14. 可预设紫外灯照射时间、喷雾时间、通风时间等工艺参数； 15. 设备对铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、龟分枝杆菌脓肿亚种的5分钟杀灭对数≥ 3； 16. 配置清单： 16.1 主体：1个； 16.2 控制系统：1套； 16.3 管路系统：1套； 16.4 消毒系统：1套。 |
| 20 | 氙光传递窗 | 用途：对进入屏障环境内的实验动物转运盒等各类传递物品表面进行彻底的消毒，能有效的杀灭物品表面微生物，确保无菌传递； 1. 设备外形尺寸：810×680×920 mm ≥ L×W×H ≥ 790×650×900 mm；设备内室尺寸：650×650×650 mm ≥ L×W×H ≥ 600×600×600； 2. 隔断装置：设备本身应带有隔断结构，方便设备将来安装密封，维修时不会造成设备前后方贯通的情况； 3. 设备应支持OPCUA协议，可实现OPCUA协议下的设备监控； 4. 舱体左右两侧各一根氙光灯管，单根灯管发光长度≥ 300 mm，单根灯管长度≥ 400 mm；顶板布置1只防水紫外线灯管； 5. 设备具有氙光灯检测功能，可实时检测氙光灯工作状态；设备带有自净功能； 6. 为保证氙光灯管惰性气体的密封性，灯管电极应采用金属电极，不可使用塑料电极，避免老化造成泄漏； 7. 为保证良好的消毒效果，氙光灯单脉冲能量≥ 30 J； 8. 配置清单： 8.1 主体：1套； 8.2 控制系统：1套； 8.3 管路系统：1套。 |
| 21 | 换笼工作站 | 用途：换笼工作站适用于SPF级动物房的动物笼盒交换、更换垫料等工作； 1. 设备主体框架采用优质304不锈钢及以上材质，工作台面及外罩采用ABS优质塑料材质，表面光滑，边角大圆弧过渡，无卫生死角； 2. 设备洁净度需达到ISO 5级（100级）或更高洁净度； 3. 工作区气幕平均风速≥ 0.35 m / s，噪声≤ 55 dB(A)（距设备1 m）； 4. 设备前、后两面都可进行操作，侧方装有两个压差表，用来检测高效过滤器两端的压差，观察过滤器是否堵塞； 5. 设备应带有红外线感应自动给液消毒器，只需要将手放至红外线感应区就可以对手进行消毒处理； 6. 配置清单： 6.1 主体：1个； 6.2 控制系统一套。 |
| 22 | 脉动真空灭菌器 | 用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理； 安装方式：地上安装； 1. 设备灭菌室容积：≥ 650 L，外形尺寸：1350×1570×2070 mm ≥ L×W×H ≥ 1300×1550×2000 mm； ★2. 主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命10年（20000次灭菌循环）； ★3. 焊接工艺：为保证灭菌器焊接质量，所生产柜体需自主焊接，不可委托第三方焊接加工；焊接采用全自动焊接机器人进行焊接，焊接机器人臂展≥2m，重复定位精度控制在±0.1mm内； 4. 密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥7个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书； 5. 门密封胶条槽：为保证设备门密封强度，门密封胶条槽应与柜体一体成型，拒接接受门密封胶条槽焊接于柜体的形式，提供门密封胶条槽与主体连接处实物照片证明； 6. 门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，拒绝密封胶圈装在门体上的设计，提供门密封圈照片证明； 7. 设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥150℃，容器耐压试验压力≥0.41 MPa，夹套耐压试验压力≥0.45 MPa，提供对应数据证明材料； 8. 控制系统： 8.1 PLC：运行过程中的数据可打印，预留控制系统远程监控接口；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议； 9. 控制系统：彩色控制系统人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，控制系统尺寸≥7寸；分辨率：分辨率为800 × 480；防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯； 10. 控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能； 11. 管理员、工艺员、操作员三级权限管理，防止人员误操作，保障设备正常运行； 12. 记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在控制系统上自动显示，可配监控控制系统，程序运行中参数应永久保存在控制系统中，需具备打印工作过程参数功能； ★13. 程序选择：设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，应提供程序选择及运行界面照片； - 14. 隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以有效保证装卸载两侧的严格微生物隔离，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告； - 15. 设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃，主体保温罩采用轧花铝板材质； 16. 配置清单： 16.1 主体：1个； 16.2 管路系统：2套； 16.3 控制系统：1套。 |
| 23 | 饮水瓶灌装机 | 1. 单次可灌装36个饮水瓶（约1分钟）； 2. 自动化灌装，无需人工干预； 3. 管路具有在线消毒功能，可自动添加酸液或矿物质； 4. 配置清单： 4.1 主体：1个； 4.2 控制系统：1套； 4.3 灌装系统：1套。 |
| 24 | 雪貂传递柜 | 用途：活体动物传递或各类实验仪器的消毒传递； 1. 双门互锁，可拆卸不锈钢网格式传递格栅，传递量大； 2. 舱内镜面不锈钢板，利于紫外线反射，无照射消毒死角； 3. 柜体内部圆弧角设计，无卫生死角； 4. 氙光灯启动迅速，能够瞬间达到全功率输出，开始消毒；普通紫外灯启动时间需要3 ~ 5 min； 5. 配置清单： 5.1 主体：1个； 5.2 控制系统：1套； 5.3 管路系统：1套； 5.4 消毒系统：1套。 |
| 25 | 干养式雪貂笼 | 1. 笼架材质为304不锈钢； 2. 左右移动小移门，相邻多笼空间可贯通，带有挤压拉杆、料盒、饮水瓶或自动饮水嘴； 3. 笼内净高1.8 m、底面积1.0 m2； 4. 底部带有脚轮，方便移动； 5. 配置清单： 5.1 笼架1个； 5.2 兔笼8个； 5.3 饮水瓶8套。 |
| 26 | 动物饮用水在线灭菌设备 | 用途：用于实验动物饮用水灭菌，水中不能含有任何微生物活体及芽孢，符合实验动物饮用水标准，连续式工作，随用随开； ★1. 动物饮用水在线灭菌工作流程：软化水--循环泵--预热--升温-- 140℃灭菌--冷却；管路在线消毒工作流程：软化水--循环泵--预热--升温至85 ℃到90 ℃--消毒管路。提供完整饮用水在线灭菌及管路在线消毒工作流程示意图； ★2. 主要性能参数：无菌水进罐温度：约40 ℃（通过换热器将高温水冷却）；蒸汽疏水温度：20 ~ 100℃；储水罐排水温度：20 ~ 100℃；处理速度：5 ~ 18 L/min； ★3. 工作温度：≥ 140 ℃。采用超高温灭菌原理：灭菌温度140 ℃，F0值16，杀灭动物饮用水中一切微生物活体及芽孢，灭菌效果等同或超过高温灭菌器的效果； 4. 供给140 ℃灭菌后冷却水的制水量1000升/小时； ★5. 设备管路至少具有两种自动消毒功能：采用85 ~ 90℃高温水自动对设备的管道进行高水平消毒方式；有效抑制管路病毒细菌的滋生采用臭氧消毒方式； 6. 设备自带打印机，在设备各运行阶段实时打印记录数据，便于储存存档； 7. 应采用卫生级不锈钢管路，无死角易于清洗、消毒和灭菌； 8. 增压泵：采用优质离心增压泵，主要材质采用304不锈钢，压力0.8 MPa，流量2 m³/h，防护等级IP55以上； 9. 控制阀门的阀体采用304不锈钢材质，密封部件最高耐压2 MPa，耐温180 ℃； 10. 水质取样口：带有取样接口，便于水质的取样和生物监测，在管路的取样口处设有取样阀； 11. 配置清单： 11.1主体：1个； 11.2 管路系统：1套； 11.3 控制系统：1套； 11.4 安全系统：1套。 |
| 27 | 洁净蒸气发生器 | 1. 外形尺寸：1300×830×1900 mm ≥ L×W×H ≥ 1250×800×1850 mm；设备功率：60 kW额定蒸发量80 Kg/h；设备电源：三相：AC380V，50 Hz； 2 自动排污功能TDS自动排污；手动排污功能设备配有手动排污球阀； 3. 筒体： 3.1 容积≥ 45L； 3.2 材质：304，优质无缝钢管； ★3.3 设计压力：≥ 0.7 Mpa； 3.4 设计温度：≥ 170℃； 3.5 使用寿命：≥ 8年； 3.6 主体保温：玻璃丝15 mm； 3.7 水容量：≥ 23 L； 4. 控制系统：可编程控制器控制，高性能、高效率、C语言编程的嵌入式单片机控制器； 能精确采集设备的压力、温度和运行状态； - 5. 显示系统：160×160点阵3.2英寸显示系统，提供温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示； 6. 水位控制：磁翻柱式液位计采用连通器原理使液体等高引入主体内，主体内漂浮永久磁性浮子，由浮子带动的磁性能无阻隔性地传出主体，并始终定位在液体的表面。液位计现场测量的液面位置指示利用了附靠在主体内液面处的磁场推动180°，由白色变为红色，当液面下降时，翻柱又被主体内液面内磁场推回180°，由红色变为白色； 7. 压力控制：压力变送器进行工作压力的控制及调整，压力变送器实时采集器身内蒸汽压力，可由控制器自动切断、自动接通加热电源； 8. 加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏； 9. 双重超压自动保护具有压力控制器和安全阀双重超压保护； 10. 过电流保护功能当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害； 11. 自动排污功能TDS自动排污； 12. 手动排污功能设备配有手动排污球阀； 13. 压力表：量程：0 ~ 1.6 MPa，精度等级：1.6级； 14. 安全阀开启压力0.7 Mpa； 15. 配置清单： 15.1 主体：1个； 15.2 控制系统：1套； 15.3 管路系统：1套。 |
| 28 | 生物安全柜 | 1. 气流模式：70 %循环，30 %外排（A2柜）； 2. 工作区尺寸：1300 × 625 × 640 mm ≥ L×W×H ≥ 1250×600×600 mm，外形尺寸：1400 × 830 × 2200mm ≥ L×W×H ≥ 1350×800×2150 mm； 3. 下降风速：≥ 0.37 m/s；流入风速：≥ 0.55 m/s； 4. 配置清单： 4.1 主体：1个； 4.2 控制系统：1套； 4.3 排风系统：1套。 |
| 29 | 动物手术台 | 用途：给实验动物做手术使用； 1. 工作台面升降采用液压系统，中间配有下水槽； 2. 底座采用A3钢板控制系统烤漆，配制滑轮； 3. 台面采用不锈钢，耐高温、防腐、防锈； 4. 配置清单： 4.1 主体：1个； 4.2 升降系统：1套。 |
| 30 | 立式蒸汽灭菌器 | 用途：用于各类实验室、检验部门等机构，对实验室器皿、培养基以及液体或制剂等材料进行灭菌处理； 1. 设备外形尺寸：640 × 665 × 1100 mm ≥ L×W×H ≥ 600×650×1050 mm，容积≥ 85 L； 2. 设备材质为304不锈钢或更优材质（16000次灭菌循环）； 3. 设计压力≥ 0.34 MPa，设计温度≥ 147 ℃； 4. 门板：304不锈钢或更优材质，材料厚度≥ 2.5 mm； 5. 门结构：多点联动压合式结构，翻盖式自动门，一键式开关门； 6. 压力表量程：- 0.1 ~ 0.5 MPa；精度等级：1.6级以上； 7. 配置清单： 7.1 主体：1个； 7.2 控制系统：1套； 7.3 管路系统：1套。 |
| 31 | 超声波清洗机 | 1. 仪器外尺寸：860 × 800 × 800 mm ≥ L×W×H ≥ 850×780×780 mm； 2. 清洗槽尺寸：700 × 650 × 350 mm ≥ L×W×H ≥ 660 × 600 × 300mm； 3. 清洗槽容量：≥ 120 L； 4. 超声功率：≤ 2100 W，超声功率0 ~ 100 %无极可调； 5. 超声频率：28 KHz； 6. 加热功率：≤ 4000 W，温度可调：常温- 80 ℃； 7. 时间可调1 ~ 999 min或常开； 8. ≥ 3.7寸显示系统，控制区域布置时间、温度、功率三个拨码器电子旋钮按键； 9. 操作各项功能拨码器旋转调节控制，有三个程序设置，可以设置不同操作程序； 10. 面板采用有机玻璃； 11. 采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管； 12. 有不锈钢网架/托架； 13. 有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫； 14. 仪器内外壳均为优质不锈钢； 15. 电源：220 V/50 Hz； 16. 内胆采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处； 17. 清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩焊成形； 18. 清洗机的超声换能器发射功率为50/60 W； 19. 超声波工作时间（1 ~ 999分钟/常开）任意可调； 20. 装有排水装置，快捷排出清洗后的废水； 21. 配置清单： 21.1 主机一台； - 21.2 电源线一根。 |
| 32 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1. 最大测试速度180 T / H； 2. 仪器测试原理：ALP标记的辉光型化学发光； 3. 分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法； 4. 进样方式：环式样本盘； 5. 样本盘容量：一次性最多可装载样本50个； 6. 条码扫描：内置样本和试剂条码扫描仪； 7. 加样针：钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 8. 加样针清洗方式：随针拭子清洗； 9. 样本携带污染率< 10 PPM； 10. 样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管； ★11. 试剂位：试剂位≥ 15个，2 ~ 8 ℃不间断冷藏； 12. 反应杯：双杯盒备份，88个/盒； 13. 孵育温度控制在37 ℃ ± 0.3 ℃； 14. 孵育模块恒温装置：固体恒温直热，日常免维护保养； 15. 混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀； 16. 生物防风险设置：可进行反应后物质固体和液体分离技术； 17. 磁分离机构布局：单独磁分离盘，3重磁分离清洗，底物注入； 18. 检测器：PMT光子计数器； 19. 校准：LED实时校准； 20. 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正； 21. 质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot； 22. 溯源性：符合国际量值溯源体系要求； 23. 控制系统操作：≥ 17寸触摸显示系统； 24. 测试申请模式：支持两种测试申请模式（顺序模式、条码模式）； 25. 检测项目：皮质醇（Cortisol）、总甲状腺素(T4)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、雌二醇（E2）、孕酮（PROG）、睾酮（TESTO）、肌钙蛋白（TnI）； ★26. TSH满足功能灵敏度≤ 0.02 mIU / mL； 27. 仪器及试剂、相关耗品等都具有NMPA认证； 28. 配置清单： 28.1 主机1台； 28.2 内置系统1套； 28.3 电源线1根； 28.4 说明书1份； 28.5 维修手册1本； - 28.6 合格证1份。 |
| 33 | 多功能酶标仪 | 1. 常规指标： 1.1 检测功能：标配支持光吸收、荧光顶、底读、化学发光（辉光和闪光）； 1.2 读板类型：6 - 1536孔板； 1.3 光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统； 1.4 光源：高能氙闪灯； ★1.5 检测器：3个独立检测器； 1.5.1 光吸收：光电二极管； 1.5.2 荧光：可检测800 nm以上荧光信号的红外敏感光电倍增管（PMT）； 1.5.3 化学发光：可检测微弱化学发发光的暗电流单光子计数光电倍增管（PMT）； 1.6 光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收，荧光，发光1 nm间隔扫描； 1.7 温控范围：室温+ 4℃ ~ 45℃； 1.8 具有湿度控制功能，能够有效防止长时间动力学检测中样本的挥发； 1.9 振荡器：振荡模式，速度、幅度可调； 1.10 测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求； 1.11 荧光、化学发光及对应其光谱扫描功能下光全读数模式都可以使用的自动增益功能； 2. 光吸收检测： ★2.1 波长范围：200 ~ 1000 nm，1 nm间隔； 2.2 带宽：200 ~ 1000 nm范围内均是5 nm； ★2.3 读数范围：0 ~ 5Abs； 2.4 杂散光：< 0.006% at 230 nm； 3. 荧光检测： 3.1 光栅带宽可调，200 ~ 1000nm范围内最小带宽5 nm； ★3.2 波长范围：顶读激发200 ~ 1000nm，底读激发200 ~ 1000nm； 3.3 波长范围：发射280 ~ 840 nm； 3.4 荧光检测灵敏度：< 0.5 fmol荧光素/孔； 3.5 荧光动态范围：> 6个数量级； 4. 化学发光： 4.1 独立化学发光检测模块，含光栅以及独立滤光片检测光路； 4.2 化学发光动态范围：> 7个数量级； ★4.3 化学发光灵敏度：< 8 amol ATP/孔； 4.4 具备发光光谱扫描功能，可进行1 nm步进发光光谱扫描； 5. 标准配套软件： 5.1 仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式； 5.2 中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows直观界面； 5.3 智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，分液位置及分液量错误报警等； 5.4 智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置； 5.5 软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡以及内置自动分液器的冲洗、分液操作，可实现同步分液和信号测量功能，满足多步骤快速动力学反应的需要； 5.6 可自定义Blank subtraction，Curve Fit，Cut-Off等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线； 5.7 具有强大的结果报告输出功能，xls、pdf、txt and xml格式，一键输出excel.PDF表格，支持报告email发送； 5.8 软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序； 6. 配置清单： 6.1 主机：包括光吸收、荧光顶底读、化学发光功能； - 6.2 配套中英文在内8种语言版本高级分析软件1套，无安装限制。 |
| 34 | 动物X光系统 | - 用途：用于犬、猫、兔、小型猪、猴、鼠等动物实验的摄片检查； - 1. 高压发生器装置 - 1.1 高压发生器为原厂生产； - ★1.2 逆变频率：≥ 450 KHZ； - 1.3 管电压可调范围：≥ 40 ~ 120 KV； - 1.4 最大输出电流：≥ 630 mA； - 1.5 最短曝光时间：≤ 1 ms； - 1.6 最小时间电流积：≤ 0.1 mAs； - 1.7 具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥ 500种； - 1.8 高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数； - 2. 平板探测器 - 2.1 材料：碘化铯+非晶硅； - 2.2 结构：移动式平板探测器； - 2.3 总像素：平板 ≥ 900万； - 2.4 平板尺寸：≥ 40 cm × 40 cm； - 2.5 最小像素尺寸：≤ 140 μm； - 2.6 有效数据位数：≥ 16 bit - ★2.7 空间分辨率最低出厂标准：≥ 3.6 lp / mm； - 2.8 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤3s； - 2.9 平板防水防尘等级：≥ IP54； - 2.10 具备与主机同步开关机功能； - 3. X射线管 - 3.1 焦点：1.0（小焦点）2.0（大焦点）； - 3.2 球管热容量：≥ 140 KHU； - 3.3 阳极最大转速：≥ 3200 r / min； - 3.4 管套热容量：≥ 1250 kHU； - 4. 摄影机架床台系统 - 4.1 床体具备四向运动功能：横向：≥ 200 mm；纵向：≥ 100 mm； - 4.2 床体尺寸为：≥ 1200 mm × 650 mm； - 4.3 床体承重为：≥ 75 kg； - 4.4 床体高度为：≤ 780 mm； - 4.5 球管垂直移动范围：≥ 1400 mm； - 4.6 具备一键开关机功能，可一键使得高压、平板、机架系统，控制系统主机同时开机； - 5. 限束器 - 5.1 固有滤过（70 kV）：≥ 1.7 mmAl； - 5.2 最小照射野（SID = 100 cm）：≤ 10 mm × 10 mm； - 5.3 最大照射野（SID = 100 cm）：≥ 430 mm × 430 mm； - 5.4 光野指示灯：LED； - 5.5 光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥ 30 s； - 6. 图像采集工作站 - 6.1 工作站软件，可控制X线发生器、图像显示及图像传输等，配备最新版本的动物专业处理软件； - 6.2 一体化工作站，各功能整体化设计； - 6.3 操作系统：Windows操作系统，≥ 23寸全中文操作界面； - 6.4 硬件配置：CPU ≥ 2 GHz，内存容量≥ 4 G，硬盘容量≥ 500 G； - 6.5 数据输入：鼠标、键盘； - 6.6 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、传输和获取以及Worklist功能； - 6.7 具备信息登记、编辑功能； - 6.8 具备曝光参数随体重变化的调节功能； - ★6.9 具备摆位专业指导，每个体位介绍至少包含三张图文介绍，提供软件截图证明； - 6.10 图像显示/查看/处理； - 6.11 图像支持任意角度旋转； - 6.12 具备几何矫正功能； - 6.13 图像删除原因统计功能等； - 6.14 数据备份定期提醒，自动清理； - 6.15 具有手术辅助高级测量工具：VHS RLAD VLAS HD TPLO测量功能； - 6.16 具备三种曝光方式，包含脚闸、手闸、声控； - 7. 附件 - 7.1 配备脚踏开关，双开关踏板，支待床体电动控制和曝光控制； - 7.2 曝光手闸，手间控制曝光控制台； - 8. 配置清单 - 8.1 主机1台； - 8.2 软件一套； - 8.3 专用光源1套； - 8.4 机械臂1组； - 8.5 控制箱1套。 |
| 35 | 大小鼠麻醉机 | - 1. 氧气气源； - 2. 含气源压力表，用于指示氧气管道的入口压力； - 3. 流量控制： - 3.1 氧气单管流量计； - 3.2 氧气流量范围0 ~ 4 L/min； - 4. 挥发罐； - 5. 标配一个高品质麻醉罐，可选异氟醚或七氟醚。麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，具备温度、空气压力和流量补偿功能； - 6. 一体式封闭性主机，内置流量计及管路； - 7. 主机含独立的面罩接口以及诱导盒接口； - 8. 抽拉式诱导盒，含进气接口和排污接口，标配规格5 L； - 9. 单通道操作台，含面罩支架和固定小动物的螺钉； - 10. 配置清单 - 10.1 主机1台； - 10.2 异氟醚1套； - 10.3 回收罐1个； - 10.4 诱导箱1个。 |
| 36 | 大小鼠雾化给药器 | - 1. 可用于溶液、小细胞悬浮液（直径30 μm以下）、均质悬浊液、粘度较低的乳浊液给药； - 2. 可气管内直接给药，药物可直接作用于动物肺部，无首关消除，药物全身效应小； - 3. 微量给药，最小药物用量≤ 25 μL（液体），最大药物用量≥ 250 μL（液体）； - 4. 雾化针头外径：≤ 0.60 mm； - 5. 弯角到针头部长度：≥ 27 mm； - 6. 单次雾化精度：≤ ±2 uL； - 7. 针头尾部到弯角的长度； - 8. 不锈钢材质耐腐蚀，整体支持高温高压灭菌； - 9. 配置清单 - 9.1 主机1台； - 9.2 管路1根； - 9.3 说明书1份。 |
| 37 | 无影灯 | 1. 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光； ★2. 风车型设计的灯头，保证良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜ 19 %； 3. 灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，清洁时不会残留污染； 4. 灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙； 5. 手术灯灯头 ≥ IP54防水防尘等级； 6. 母灯中心照度160,000 Lx，子灯中心照度160,000 Lx； 7. 20%光柱深度（大光斑）：1300 mm； 8. 60%光柱深度（大光斑）：700 mm； ★9. 光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d 10为140 mm，最大光斑直径d 10为270 mm； ★10. 光斑均匀性：d 50/d 10为60 %； 11. 母灯深腔照明率100 %，子灯深腔照明率100 %； 12. 单遮板无影率：60 %； 13. 双遮板无影率：56 %； 14. 偏置单遮板无影率：76 %； 15. 显色指数Ra：99； 16. 显色指数R9：97； 17. 具备色温可调功能，可调范围不小于3500K ~ 5100K，不少于5级可调； 18. 光源功率≤ 30 W； 19. 辐照度/中心照度≤ 3.5 mW/（m2·Lx）； 20. 小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位； ★21. 无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统； 22. 照度稳定技术； 23. 手术灯及摄像头参数可通过C臂的控制系统进行控制； 24. 配置清单 24.1 主机系统一套； 24.2 手术灯灯头； - 24.3 摄像头。 |
| 38 | 动物监护仪 | - 用途：便携一体式监护仪，可用于监护狗，猫等其他动物； - 1. ≥ 12.1寸彩色LED显示系统，彩色高分辨率达800 × 600，≥ 8通道波形显示； - 2. 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； - 3. 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，呼末二氧化碳； - 4. 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； - 5. 提供心率变化统计界面，包括动物平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时动物的心率变化和心率分布情况； - 6. 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况； - 7. 采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性； - 8. 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时动物血压变化和分布情况； - 9. 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移； - 10. 配置要求 - 10.1 主机1台； - 10.2 控制系统1套； - 10.3 多功能接口； - 10.4 内置CO2模块及附件包。 |
| 39 | 高速冷冻离心机 | - 1. 工作条件 - 1.1 电压：230 V，50~60 Hz； - 1.2 电流：10 A，≤ 1650 W（最大）； - 1.3 环境温度：10 ℃~35 ℃； - 1.4 最大湿度：75 %； - 2. 性能与参数 - 2.1 最高转速：≥ 14000 rpm，最大离心力（rcf）：＞ 20900 ×g； - 2.2 固定角转最大容量（mL）：6×85 mL，水平转子可选最大容量（mL）：4×750 mL； - 2.3 温控范围 ：- 9~40 ℃； - 2.4 时间控制：1~≤ 99min，可连续离心；具有瞬时离心功能； - ★2.5 加/减速幅rpm：≥ 10/10加减档； - 2.6 程序：≥ 34个程序记忆； - 2.7 电机类型：免维护无碳刷变频电机； - 2.8 噪音：< 56 dB； - 2.9 转子材质要求：铝合金转子； - 2.10 功率：≤ 1700 W； - 2.11 用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值； - 2.12 需有定速计时功能； - 2.13 面板控制：按钮和数字显示； - 2.14 速度显示：rpm/rcf可相互转换； - 2.15 速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心；转速可从200 rpm开始设定至最高转速； - 2.16 冷冻功能：最高转速时转子温度≤ 4 ℃；需有待机冷却功能；需要快速制冷功能； - 2.17 安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子； - ★2.18 所配水平转子从0升至最大转速不超过30 s，从最大转速降至0不超过30 s； - ★2.19 所配角转子可循环使用次数≥ 75000次，从0升至最大转速不超过36 s，从最大转速降至0不超过48s； - 2.20 紧急开盖口在仪器正面或者侧面，而非后面，方便紧急时开盖； - 2.21 机器开盖后高度：≤ 85 cm，方便关盖和取放样品； - 3. 配置要求 - 3.1 高速冷冻离心机主机1台； - 3.2 6×85 mL金属材质角转子1个，最高转速≥ 12000 rpm，最大相对离心力：≥18500×g（为保证离心效果转子适配器孔与轴的夹角必须≥30°）； - 3.2.1 配6×15 mL尖底管适配器1套； - 3.2.2 配6×50 mL尖底管适配器1套； - 3.3 水平转子1个，最高转速：≥ 4000 rpm，最大相对离心力：≥ 3220×g： - 3.3.1 配36×15 mL尖底管适配器1套； - 3.3.2 配16×50 mL尖底管适配器1套。 |
| 40 | 小型高速冷冻离心机 | - 1. 工作条件 - 1.1 工作温度：10 ℃~40 ℃； - 1.2 工作湿度：10 %~75 %； - 1.3 工作电源：230 V，50~60 HZ； - 2. 性能与参数 - ★2.1 角转子最高转速：≥ 15060 rpm，水平转子最大转速≥ 6000 rpm； - 2.2 最大离心力（rcf）：≥ 21300 ×g； - 2.3 最大容量：10×5 mL，12×PCR 8联管、96×PCR管； - ★2.4 标配铝制材质角转子，金属材质转子盖； - ★2.5 时间控制：10 s~9 h 59 min，可连续离心； - 2.6 应具有离心结束后可记录结束时间，可以判断离心结果是否可靠； - 2.7 噪音：< 54 dB； - 2.8 需有定速计时功能，达到设定转速才开始计时； - 2.9 达到≥ 15000 rpm所需时间≤ 15秒，从转子最大转速降低到0所需时间≤ 15秒； - 2.10 面板控制：可≥五位数字显示转速； - 2.11 质量保证：转子使用寿命可达≥ 180000个循环（cycles）或≥ 25年，确保安全使用、正常维护保养的情况下主机使用寿命无限制； - 2.12 速度控制：单独的瞬时离心键，也可以设定某转速限制； - 2.13 温控范围：≥ - 10 °C ~ 40 °C； - 2.14 至少可选2个加速档和2个刹车档； - ★2.15 快速预冷功能：从室温（21 °C）降至4 °C需要的时间≤ 8分钟，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到4 ℃； - 2.16 冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀； - 2.17 不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷； - 2.18 安全性能：自动失衡识别；标配气密性离心转子； - 3. 配置要求 - 3.1 高速冷冻离心机主机1台（含盛液盘一个）； - 3.2 24 ×1.5 / 2 mL气密性金属材质角转子1个（含金属材质转子盖，转速：≥ 15050 rpm，离心力：≥ 21300 ×g）； - 3.3 转子更换扳手1个。 |
| 41 | 倒置显微镜 | 1. 工作条件 1.1 工作温度：+ 5 ~3 5 ℃； 1.2 工作相对湿度：20 ~ 80 %； 1.3 电源：220 V/50 Hz； 2. 技术要求 2.1 主要功能：细胞观察，荧光观察，图像采集分析； 2.2 物镜转换器：4孔式物镜转换器，M25螺纹； 2.3 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程≥ 9 mm，备有上、下限位装置，上调节行程≥ 9 mm，最小调节≤ 2 µm； 2.4 透射光照明装置：5 W LED照明，≥ 35000小时寿命，滤色片插槽；光学系统：无限远光学校正系统； 2.5 观察镜筒：宽视野双目镜筒：铰链式，视场直径≥ 20 mm； 2.6 固定式载物台（长×宽）：≥ 260 × 210 mm（± 5 mm）； 2.7 聚光镜：NA ≥ 0.45，WD ≥ 40 mm ~ 50 mm，孔径光阑可调，调节前置； 2.8 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜；并可调节聚光镜工作距离； 2.9 自动光强：相衬与明场转换时，光强自动调节； 2.10 相衬：5 ×，10 ×，20 ×，40 ×； 2.11 长工作距离平场消色差相衬物镜：4 ×（N.A. 0.1，W.D. ≥ 14）、10 ×（N.A. ≥ 0.22，W.D. ≥ 7.8）、20 ×（N.A. ≥ 0.30，W.D. ≥ 3.7）、40 × PH 1（N.A. ≥ 0.5，W.D. ≥ 2）； 2.12 目镜：高眼点目镜，10 ×； 2.13 摄像装置 2.13.1 ≥ 1200万真实像素； 2.13.2 拍摄速度≤ 30帧/秒； 3. 配置清单 3.1 显微镜主机1台（视野20毫米）； 3.2 聚光镜1个； 3.3 4位聚光镜插片1个； 3.4 4个高清晰相差物镜（包括4倍，10倍，20倍和40倍各一个）； - 3.5 1200万像素摄像装置1个。 |
| 42 | 冷冻研磨仪 | 用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性，并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用； 1. 15秒内最大处理量同时可以处理≥ 64个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器； 2. 可以兼容的样品量：64 ×（0.2 ~ 0.5 mL）/64 × 2 mL/12 ×（5 - 15）mL/4 × 25 mL/2 × 50 mL可以定做各种规格研磨管； 3. 控制系统显示，人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作； 4. 可存储≥ 20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式； 5. 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰； 6. 开盖运行保护：电磁锁定；最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节；适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢； 7. 最终出料粒度：~ 5 µm； 8. 研磨平台数（可接纳研磨罐数）≥ 2； 9. 带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护。 10. 均质速度：0 ~ 70 HZ/秒，工作时间：0秒 ~ 9999秒，用户可自行设定；噪音等级：< 55 db； 11. 采用双层减震结构减震技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性。 12. 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂，客户任选其一。研磨球直径：0.1 ~ 30 mm； 13. 加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。噪音等级：< 55 db； 14. 智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作； 15. 固定研磨管的部分，采用了简便式试管压紧技术，降低破管的风险； 16. 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，- 50 ℃到室温可调节。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率； 17. 采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于多种来源（包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等）样本进行研磨粉碎； 18. 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染； 19. 配置要求 19.1 主机一台； 19.2 2 mL适配器一套，2 mL实心金属制冷适配器一套； 19.3 研磨管开盖工具一个； 19.4 5号研磨珠一瓶，3 mm研磨珠一瓶； - 19.5 2 mL研磨管一包。 |
| 43 | 细胞培养箱 | 1. 加热方式：水套式，三面加热，保持温度均一性； 2. 工作体积：≥ 180升；抛光不锈钢内壁及100 %圆角设计，抑制细菌生长，便于清洁； 3. LED显示器，精确显示温度、CO2浓度以及箱体工作状态和报警信息； 4. 温度控制范围：高于室温5 ℃ ~ 55 ℃； 5. 温度控制精度：± 0.1 ℃； 6. 温度均一性：± 0.2 ℃（在37℃下）； 7. 箱体门关闭后5分钟内达到空气质量100级，并且控制系统会显示“Class 100”； 8. 二氧化碳控制范围：0 ~ 20 %； 9. 二氧化碳控制精度：± 0.1 %； 10. 二氧化碳传感器：箱体内TC热导传感器在线检测CO2浓度。CO2传感器位置靠近培养物，在与设置条件出现任何偏差时，快速响应； 11. 具有高效气体过滤系统，在关门5分钟内使腔体空气质量可达到100级洁净度，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次； 12. 风机辅助的气流可防止培养箱内部环境分层，最大限度减少了培养物之间的差异。并在门开后快速恢复所有设置参数； 13. 三墙水套夹层结构环绕，保温性好，温度稳定。在环境温度为18度时，设置温度37度，停电1小时，腔内温度下降不超过1 ℃； 14. 加热玻璃内门可以最大限度地减少冷凝水的产生，提高响应速度，加快温度恢复； 15. 配置要求 15.1 主机一台； 15.2 隔板三块； - 15.3 高效空气过滤器一套。 |
| 44 | 低温保存箱 | 1. 容积：≥ 565 L； 2. 样式：卧式，双门； 3. 箱体材质：冷轧喷涂钢板； 4. 内胆材质：PCM钢板； 5. 设定温度在- 10 ℃ ~ - 25 ℃范围调节； 6. 控温精度≤ 0.1 ℃； 7. 显示精度≤ 0.1 ℃； 8. 采用下进绕管式蒸发器，D型制冷管路，制冷更快速，箱内温度更均匀； 9. 采用无氟碳氢制冷剂，制冷高效； 10. 报警功能：具有高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警等功能； 11. 标配蓄电池，断电后可继续提供报警功能，并实时显示箱内温度变化； 12. 标配USB接口，温度数据可溯源，实现数据的实时记录及导出； 13. 配置清单 13.1 主机一台； - 13.2 电源线一根。 |
| 45 | 低温保存箱 | - 1. 容积：≥ 685 L； - 2. 样式：立式，单门； - 3. 外部箱体深度尺寸：≤ 1000 mm； - 4. 储存温度：- 40 ℃ ~ - 86 ℃可调，控温及显示精度0.1 ℃； - 5. 箱体材料：采用冷轧喷涂钢板，结实耐用； - 6. 内胆材料：采用PCM钢板，箱内标配3层304不锈钢搁架； - 7. 采用LED按键控制系统，显示箱内温度，设定温度，环境温度； - 8. 具有USB接口，可以通过USB接口下载箱内温度、温度报警记录等； - 9. 保护系统：具有开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、压力过高保护、显示系统密码保护、断电记忆数据保护； - 10. 报警系统：具有高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警等； - 11. 采用高效压缩机，动力强劲；冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停； - 12. 采用D+型铜管蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快； - 13. 整机采用多种绿色混合碳氢冷媒； - 14. 采用高性能保温材料纳米薄膜VIP板，厚度≥ 25 mm，搭配LBA发泡剂保温层，保温效果更卓越； - 15. 采用完全独立的两套制冷系统，单套系统故障时，另外一套系统可维持在- 80 ℃以下运行； - 16. 降温时间：降温时间≤ 3 h； - 17. 回温时间：环温25 ℃空载状态下运行，箱内特性点温度从- 86 ℃断电恢复到- 50 ℃所用时间≥ 5.1 h； - 18. 开门恢复时间：开门恢复时间≤ 26 min； - 19. 温度波动度：箱内温度波动度≤ 1.2 ℃； - 20. 耗电量：按CQC 6104-2016规定的检测方法进行检测，耗电量≤ 10 kWh / 24 h； - 21. 标配远程报警接口； - 22. 标配5 V供电接口； - 23. 底部带有四个万向轮和两个调节脚，方便移动和固定； - 24. 具有泄压阀，可满足短时间内连续开门； - 25. 配置清单 25.1 主机一台； - 25.2 电源线一根。 |
| 46 | 冷藏箱 | 1. 容积：≥ 1000 L； 2. 样式：立式，双门； 3. 箱体及内胆材料：均为PCM钢板材质； 4. 门体材质：采用电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式； 5. 温度范围2 ~ 8 ℃，控温及显示精度0.1 ℃，湿度显示精度0.1 %； 6. 箱内温度和湿度左右分别独立显示，且无需按键即可同时显示； 7. 采用隐藏式的12 V直流静音制冷风机，风扇不外露； 8. 标配≥ 10个高密度钢丝浸塑搁架，搁架可调节，间距小于1公分，带价目条； 9. 具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全； 10. 具有童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能； 11. 温度均匀度：冷藏箱温度均匀度≤ 2.5 ℃； 12. 温度波动值：冷藏箱各测点温度波动值≤ 1 ℃； 13. 显示温度偏差：显示温度（平均值）与箱内各个测点的平均温度值之差≤ 0.5 ℃； 14. 标配蓄电池； 15. 标配远程报警接口； 16. 标配USB数据导出接口； 17. 标配2个10 W照明灯； 18. 标配铝合金材质明把手； 19. 配备4个万向轮，前面两个万向轮带有锁止功能； 20. 标配感温盒，温度探头置于感温盒后的凹槽内，同时提供一个放置用户测试探头的凹槽，可选择检测温度或者仿生温度； 21. 具有180°自动关门功能； 22. 配置清单 22.1 主机一台； - 22.2 电源线一根。 |
| 47 | 冷藏冷冻箱 | 1. 容积：≥ 315 L（冷藏室≥ 190 L，冷冻室≥ 120 L）； 2. 样式：立式，双门双室； 3. 门体材质：发泡门； 4. 箱体材质：PCM钢板材质； 5. 内胆材质：PCM钢板材质； 6. 温度范围：上室：2 ~ 8 ℃，下室：- 10 ~ - 25 ℃； 7. 控温及显示精度：≤ 0.1 ℃； 8. 冷藏室≥ 3个搁架，冷冻室≥ 3个抽屉； 9. LED显示界面，双数码管分别独立显示冷藏和冷冻室温度、各项报警、各项设定参数、环境温度，确保运行状态安全稳定； 10. 采用双压缩机独立双系统，冷藏室和冷冻室可独立控制、运行，两个间室都可以根据实际需要单独关闭和开启； 11. 配备两个测试孔，冷藏冷冻各一个，用于实验使用和监控箱内温度； 12. 具有高低温报警、开门报警、环温报警、传感器故障报警等故障报警模式； 13. 温度均匀度：冷藏室及冷冻室温度均匀度均≤ 2 ℃； 14. 温度波动度：冷藏室温度波动度≤ 1.6 ℃，冷冻室温度波动度≤ 2 ℃； 15. 噪音：噪声声功率级≤ 44 db（A）； 16. 耗电量：耗电量实测值≤ 1.1 kWh/24 h； 17. 降温时间：降温时间冷藏室≤ 110 min，冷冻室≤ 120 min； 18. 开门恢复时间：开门恢复时间冷藏室≤ 14 min，冷冻室≤ 2 min； 19. 配置清单 19.1 主机一台； - 19.2 电源线一根。 |

备注：投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

### 三、供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。